## 認証申請JIRA意見まとめ
No. | 頁 | 項目 | 記号 | 原文等 | 要望事項 | 意見 | 備考
1 | 1 | タイトル |  | 医療機器の製造認証申請の取扱いについて |  | 製造販売認証申請の取扱いについての字句修正 | タイプミス
2 | 1 | 第１ 製造販売認証申請書に添付すべき資料 | 2 | 2 認証申請書に添付すべき資料は、原則、邦文で記載されたものでなければならない。 | 外国製造所にて製造された医療機器に対して、認定機関が発行する試験成績書が英文で記載されていた場合は、邦文への翻訳は、省略させて欲しい。 | EMC試験成績書（12．5，12．6項）の頁数等を考慮すると、認定機関が発行する試験成績書の翻訳量は多量になり、時間､コストの増大が考えられる。第三者認証機関による認証が開始されるに当たり、英文記載されている場合は、翻訳を省略させて欲しい。
3 | 2 | 第１ 製造販売認証申請書に添付すべき資料 | 別表１ | 表の右列の「添付資料の項目」の｢1.品目の概要｣ | 削除していただきたい。 | 認証基準ものは、品目の概要の作成は不要と考えます。
4 | 2 | 第１ 製造販売認証申請書に添付すべき資料 | 別表１ | 表の右列の「添付資料の項目」の｢1.品目の概要｣ | 添付資料の項目は｢1.品目の総括｣で一致していない。 | 特になし。
5 | 2 | 第１ 製造販売認証申請書に添付すべき資料 | 別表１ | 添付資料の内容と資料概要との関係について 添付資料／説明する内容／添付資料の項目 | 別表１「添付資料概要の項目」と改め，STEDの項目との整合性を計る必要があると考えます。「説明する内容」を「添付資料」に改め、「添付資料の項目」を「添付資料概要の項目」と改めていただきたい。 | 医療機器の製造認証申請の取扱いについて（案）２頁 別表１「添付資料の項目」とSTEDの項目が一致していません．
6 | 2 | 第１ 製造販売認証申請書に添付すべき資料 | 別表１ | 添付資料の項目の「４ ．設計検証及び妥当性確認文書の概要」の「妥当性確認文書の概要」 | 「３ ．法第４２ 条第２ 項による基準への適合性を説明する資料」の右横欄に「妥当性確認文書の概要」を追加して頂きたい。 | 基準への適合性を説明する資料には必要となると考えます。
7 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | １ 類別欄 | 「また、一品目が複数の類別にまたがる場合は主たる性能から判断して医療機器の類別を記載すること。」 | 「主たる性能」ではなく、「主たる機能・使用目的」としていただきたい。 | 「性能」では意味合いが違ってくると思います。
8 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ２ 名称欄 | 「（１ ）一般的名称は、クラス分類通知の別添に基づき記載すること。 一品目中に複数の一般的名称が含まれる場合であって、複合機器を想定した一般的名称がない場合は、指定管理医療機器の一般的名称が一つである場合はその一般的名称を、指定管理医療機器の一般的名称が複数になる場合は、主たる性能から判断して一般的名称を記載すること。なお、この場合、備考に該当する一般的名称のすべてを記載すること。」 |  | 複数の指定管理医療機器の性能を持つ機器の適合性認証基準及び基本要件チェックリストはぞれぞれ該当する複数の適合性認証基準及び基本要件チェックリストを適用するという理解でよろしいでしょうか。例えば、申請機器が一般的名称ＡとＢの両性能を有し、主たる性能がAのとき、一般的名称はＡとして申請し、適合性認証基準及び基本要件チェックリストはＡ及びＢを適用する。
9 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ２ 名称欄 | 「（１ ）一般的名称は、クラス分類通知の別添に基づき記載すること。 一品目中に複数の一般的名称が含まれる場合であって、複合機器を想定した一般的名称がない場合は、指定管理医療機器の一般的名称が一つである場合はその一般的名称を、指定管理医療機器の一般的名称が複数になる場合は、主たる性能から判断して一般的名称を記載すること。なお、この場合、備考に該当する一般的名称のすべてを記載すること。」 | 具体的な例示をお願いします。また、「主たる性能」ではなく、「主たる機能・使用目的」ではないでしょうか。 | 例示がないため、内容が不明確になってします。また、「性能」では意味合いが違ってくると思います。
10 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ２ 名称欄 | （2） ・・・。また、一物一名称が原則であるが、妥当な理由により一物多名称のものを申請する場合は、その説明資料を申請書に添付すること。なお、この場合、販売名ごとに製造販売認証申請すること | 「妥当な理由」が何か不明である。製造販売業が一つでも、販売ルートごとに、販売名を有することも妥当な理由ということで理解してよいでしょうか。 | 一物一名称が原則とありますが、例外がわかりません。
11 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ２ 名称欄 | (2) ・・・。なお、この場合、販売名ごとに製造販売認証申請すること。 | 例えば、３種類の名称を申請する場合、１つの申請書にはフルセットの資料で申請し、残りの２つの申請書には名称が記載された申請書と、名称に関係した部分のみの資料を添付するような簡略申請を認めその旨を明記して頂きたい
12 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ３ 使用目的、効能又は効果 | 当該品目の使用目的として、認証基準の範囲内にて、適応となる患者と疾患名、使用する状況、期待する効果などについて適切に記載すること。また、必要に応じて効能又は効果を記載すること。 | 「当該品目の使用目的として、認証基準の範囲内にて、適切に記載すること。また、必要に応じて適応となる患者と疾患名、使用する状況、期待する結果や効能又は効果などについて適切に記載すること。」としていただきたい。 | 画像診断機器などでは、疾患名などは現状特に承認書に記載されていない、必要とするケースのみ記載することで十分と考えられます。
13 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ４ 形状、構造及び原理欄 | 当該医療機器の外観形状、構造、各構成ユニット、電気的定格、各部の機能等、どのような品目であるのか、具体的、かつ、詳細に記載すること | 具体的にわかりやすく記載することとしていただきたい。 | 現行通りの寸法を記載すること、また、写真等で説明が可能なことを確認したい。
14 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ４ 形状、構造及び原理欄 | 「また、医用電気機器の場合は、ブロック図等を記載すること。」 | 医用電気機器については、電気的安全性は適合性認証基準のＪＩＳにて担保されているため、ブロック図の記載は不要としていただきたい。 | 「また、医用電気機器の場合は、製品の構成が分かるよう記載すること。」に変更していただきたい。 | 認証基準ものは構成が分かる程度で十分であり、不要と考えます。
15 | 3 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ５ 原材料又は構成部品欄 | ・・・。ただし、血液・体液・粘膜等に接触せず（直接・間接を含む）、かつ、性能に大きく影響しない部品又は材料については、簡潔な記載で差し支えないこと。 | 「尚、人体接触を意図しない構成品については記載を省略して差し支えない。」を追加していただきたい。 | 生体への接触などに関する安全性を確認するための記載が目的と考えますので、一般の電気部品、外板のスチールや樹脂などの筐体で、影響がないため、不要と考えます。
16 | 4 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ６ 品目仕様欄 | 品質、安全性及び有効性の観点から、本品の要求事項として求められる設計仕様のうち、「形状、構造及び原理」に該当しない事項を記載する。これらの内容は、主に設計段階の検証により得られた「保証された」内容であり、適合性認証基準及び要求要件への適合性の観点から求められる規格等を設定すること。 |  | この欄には試験規格だけを記載すればよいのでしょうか。具体的な事例がないため、不明です。
17 | 4 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ６ 品目仕様欄 | これらの内容は、主に設計段階の検証により得られた「保証された」内容であり、適合性認証基準及び基本要件への適合性の観点から求められる規格等を設定すること。 | 「これらの内容は、主に設計段階の検証（型式試験等）により得られた…」 と括弧書きにて型式試験を明記していただきたい。 | 医用電気機器などでは、適合性認証基準及び基本要件への適合性で引用する規格への適合を通常型式試験により検証しています。
18 | 4 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ８ 製造方法欄 | イ 製 造工程について、別紙第３ を参考に工程フロー図等を用い、製造施設毎に（製造施設情報は、製造販売する品目の製造業者欄に記載する）実施する工程がわかるように記載すること。 |  | 「製造施設」は、「製造所」ではないでしょうか。
19 | 4 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ８ 製造方法欄 | キ 当該医療機器の構成品を単品として流通させることがあるとして・・・。 | 部品、構成品、構成ユニットの定義を明確にしていただきたい。
20 | 4 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ８ 製造方法欄 | キ 当該医療機器の構成品を単品として流通させることがあるとして認証を取得する場合の当該構成品については、その構成品としての製造工程について上記ア～キの事項を記載する必要があること。 | 単品として流通させる について定義して欲しい。 | どのような場合を想定しているのでしょうか。例えば、単体でユーザーが使用できる医療機器を指していると理解してよろしいでしょうか。「流通」の範囲が不明です。
21 | 4 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | ８ 製造方法欄 | ク 構成品単体で医療機器として認証を取得しているもの、或いは品目届出を行っているものを組み込む場合、その構成品を示す箇所にその構成品の製造販売業者の氏名、主たる事業所の所在地、製造販売業許可番号及び認証番号・認定番号、販売名、並びに構成品の名称を記載すること。 | 製造工程を通さず、直接現地組み込みを行う医療機器（構成品）については、後日Q&A作成時等にて検討いただきたい。 | 単品としての製造工程で品質を確認したものは、システム確認は不要と考えられますが、この件は別途協議が必要ではないでしょうか。 | 構成品が単独で医療機器であればその構成品は医療機器の製造業者によりGMP担保されている。 従って、製造方法欄 キの構成品の単品流通とGMP上は同等以上の管理ﾚﾍﾞﾙなので、製造工程を通さず直接現地組み込み可能と考えられる。
22 | 5 | 第１ 製造販売認証申請書の記載事項 | １２ 備考欄 | （３） 新規原材料を含有する場合はその旨を記載すること |  | 新規原材料については、第三者認証機関で認証できないと考えます。 | 承認の時の修正漏れと思います。
23 | 6 | 第２ 一般的留意事項 |  | 原則，以下のように定めるが，登録認証機関においても・・・・・ | 登録認証機関において別途定めることもできる・・・・以下を削除して頂きたい． | 認証申請において，認証機関毎に書式が異なると事務手続きの煩雑化が予想されます．
24 | 6 | 第２ 一般的留意事項 | １ | １．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とし、両面印刷とすること。 | ｢原則として、日本工業規格Ａ４印刷とすること。｣に変更していただきたい。 | 見やすいようＡ３やＡ４片面を使用することがある。
25 | 6 | 第２ 一般的留意事項 | ３ | ３．頁は通しでつけること。 | 頁は項目ごとにつけることとしていただきたい。 | 添付資料等においては、外部試験機関を利用した報告書を添付することから、申請書に一連の通し頁をつけることは困難であり煩雑なだけである。特に頁の追加などがある場合にはそれ以降の頁すべてに影響が出ることになる。 修正時に全てのページの差替えが必要となる場合があり、資源の無駄使いとなる場合がある。
26 | 6 | 第２ 一般的留意事項 | ６ | ６．記載に当たっては、資料概要の内容と各添付資料との関連を明らかにし、‥ | 「資料概要」の意味を確認したい。
27 | 6 | 第２ 一般的留意事項 | 5.6.8.10 | 5項、6項、8項及び10項 | 削除していただきたい。 | 認証基準ものは、基準があり、また、品目の概要の作成は不要と考えます。
28 | 7 | 第２ 一般的留意事項 | 11 (12)(13) | (12) 統計解析の結果を示す場合には、解析方法を明示し、サンプルサイズ、平均値、標準偏差等の基本的な統計量及び検定統計量、p値等の検定結果を記載すること。また、必要に応じて点推定値とともに区間推定値も示すこと。解析結果を図示できる場合はできるだけ図を用いること。（１３）検定を行った場合は、検定方法を示し、有意な場合には有意水準を表示すること。複雑になるものの場合には説明を加えるなど適切な処置をとること。 | (13)を削除し，(12)の本文中に有意水準の文言を加える．点推定に代えて区間推定値を示すことができるようにしていだだきたい． | 通常区間推定を行った場合，点推定値は記載しなくても良いと考えます．また，(13)の内容は，(12)の内容と重複しています．
29 | 7 | 第２ 一般的留意事項 | 11 | （２）活字は・・・（12ポイント）・・・ | 「・・・（10.5ポイント）・・・」としていただきたい。 | 大きすぎ、表などの作成には不適当と考えます。10.5ポイント程度としていただきたい。
30 | 7 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | １ 品目の総括 | （１）別紙様式１ に従い品目の概要を説明すること。・・・ | 削除していただきたい。 | 認証基準ものは、基準があり、また、品目の概要の作成は不要と考えます。
31 | 7 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | １ 品目の総括 | （１）別紙様式１ ・・・説明すること。 なお、外観・寸法が確認できるカラー写真又は鮮明なカラー印刷物を添付すること。 | 寸法を確認するを削除していただきたい。 | 写真で寸法を確認することは困難です。
32 | 7 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | １ 品目の総括 | （２）外国の使用においてこれまでに政府等に報告され、医療機器本体の変更、回収・改修措置が必要となった重篤な不具合の発現状況について、不具合の種類、発生頻度等の概略を記載すること。 | 「申請品目の外国使用において」のように明確にしていただきたい。 | 申請する品目で外国で先行して使用した場合が対象なのか、輸入品目が対象なのか、それとも申請品目の一般的名称に該当する製品全般を対象としているのかが不明である。
33 | 8 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ２．基本要件と基本要件への適合 ２．１．参照規格一覧 ２．２．基本要件及び適合性証拠 | ２．１．（１）適合性認証基準とともに基本要件適合性チェックリストに記載されている規格のみを用いる場合は、記載を省略して差し支えないこと。ただし、基本要件チェックリストに記載されている規格以外を基本要件への適合性説明に用いる場合は、基本要件への適合性を示すために用いた規格一覧を出展、年号、規格番号などとともに記載する。 |  | 認証申請においても基本要件チェックリストに記載されている規格以外で妥当であることの説明ができれば代用可能と理解して良いか
34 | 8 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ３．機器に関する情報 ３．１ 一般情報 | （１）当該申請にかかる機器が申請書の名称欄に記載した一般的名称に該当することを説明すること。 | 削除していただきたい。あるいは、複数の一般的名称を記載する場合のみの記載としていただきたい。 | 認証基準に基づく申請であるので、不要と考える。
35 | 8 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ３．機器に関する情報 ３．２ 原材料 | （２）・・・、新規原材料を用いる場合には、・・・ | 削除していただきたい。 | 第三者認証機関で認証できないと考える。
36 | 8 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ２．基本要件と基本要件への適合 ２．１．参照規格一覧 | （１）・・・。ただし、基本要件適合性チェックリストに記載されている規格以外を基本要件への適合性説明に用いる場合は、基本要件への適合性を示すために用いた規格一覧を、出展、年号、規格番号などとともに記載する。 | 「出展」の文言は削除していただきたい。 | 認証基準ものは基準が決まっており、引用する規格の年号を特定すれば良いと考えます。
37 | 8 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ２．基本要件と基本要件への適合 ２．２．基本要件及び適合性証拠 | …規格等を用いる妥当性を説明すること。 | チェックリストの引用規格の改訂版やＪＩＳの元となっているIEC規格の改訂版(追補Amendment含む)を先行して用いる場合は、妥当性の説明は不要としていただきたい。 | チェックリストの通知が最新規格の適用より遅れると予想されるが、チェックリストの引用規格の改訂版やＪＩＳの元となっているIEC規格の改訂版（追補Amendment含む)を先行して用いる場合は、妥当性の説明は不要と考えられる。
38 | 9 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ３ ．機器に関する情報 ３ ．３ 仕様 | （２）適合性認証基準にて引用するJIS及び適合性認証基準とともに示される基本要件適合性チェックリストにおいて引用する規格において，形状・構造の記載のない場合若しくは基本要件適合性チェックリストにおいて引用する規格と異なる仕様の場合においては，基本要件，その他の参照規格を踏まえ，設定した品目仕様で当該申請品目の有効性，安全性及び品質を確保するのに必要かつ十分であることを説明すること． | 当該項目を削除し，科学的妥当性については，８頁2.2.(2)へ記載していただきたい． | 規格が必要十分である点については，８頁の2.2(2)において，妥当性を説明しており，要求事項が重複していると考えられる． | 引用規格に適合しない場合は第三者認証とできないのでは？
39 | 9 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ３ ．機器に関する情報 ３ ．４ 類似医療機器との比較 | （３） ・・・、これらについてできるだけ最新の添付文書等を用い、一般的名、・・・ | カタログやＷｅｂ等の情報源の利用も認めていただきたい。 | 本制度が何年か運用されれば添付文書ＤＢも使用できる状態となるが、現状は添付文書ＤＢは使えない状況にあり他社添付文書等を調査することは困難である
40 |  | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ３ ．機器に関する情報 ３ ．４ 類似医療機器との比較 | （３） 類似の既承認医療機器との比較については、使用目的、品目仕様、使用方法等からみて類似しているものを選択し、これらについてできるだけ・・・ | 一部変更認証申請の場合には不要としていただきたい。 あるいは、変更点のみを比較すればよいこととしていただきたい。 | 一部変更の場合には、変更前の認証医療機器が明確であります。
41 | 9 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ３ ．機器に関する情報 ３ ．４ 類似医療機器との比較 | （１）本項目は、認証基準のただし書きに該当しないことを説明させるための項目であ留ことに留意した記載すること。 | （１）本項目は、認証基準のただし書きに該当しないことを説明させるための項目であることに留意した記載すること。 | 字句修正
42 | 9 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ３ ．機器に関する情報 ３ ．４ 類似医療機器との比較 | （１）本項目は、認証基準のただし書きに該当しないことを説明させるための項目であ留ことに留意した記載すること。 |  | 付帯機能の説明をここで求めているのか確認したい。実質、認証申請範囲であるかどうかは付帯機能リストで判断することになり、本要求事項は不要と考えます。 | 4.1.1項で適合宣言書を添付しており、ここで重複して説明する必要はないと考えます。
43 | 9 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．設計検証及び妥当性確認文書の要約 ４．２ 基本要件に適合することを示すために用いた規格への適合性 | 基本要件への適合性を示す根拠として説明に用いた規格への適合性を照明し、また、基本要件への適合性根拠において示した試験等について記載する。 | 試験データを簡略化していただきたい。 | すべての試験データの提出ではなく、重要で本質的な試験だけ、例えば基本要件６項の性能や医療用エックス線装置基準などの試験データに限定していただきたい。
44 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．設計検証及び妥当性確認文書の要約 ４．２．１ 安定性及び耐久性（１） | (1)…貯蔵方法、使用期限… | ｢３年以上の場合記載を要しない。｣を追加していただきたい。 | 申請書の９項「貯蔵方法、有効期間」では３年以上の場合記載を要しないとされているが、ここには同じ記載がない。
45 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．設計検証及び妥当性確認文書の要約 ４．２．１ 安定性及び耐久性（１） | (1) 実施した安定性又は耐久性・・・・に関する試験結果の概略及び貯蔵方法、使用期限の設定の要否を含めた考察を記載すること。 | (1) 実施した安定性又は耐久性・・・・に関する試験結果の概略及び貯蔵方法、使用期限の設定の要否を含めた考察を記載することとしていただきたい。 | 試験結果として、これまで得られた当該医療機器の耐久性に係るデータから自己認証したものを採用して問題にないことを確認して欲しい。
46 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．３ 適合性認証基準に適合することを証明する資料 ４．３．1 適合性認証基準に引用するＪＩＳへの適合を証する試験等 | (1) IAF に加盟する認定機関によるISO17025 適合の認定を受けた機関、JNLA 登録を受けた機関から当該規格への適合を確認されている場合、若しくは登録認証機関自らが認めた機関が当該規格への適合を確認した場合、その機関が発行する試験成績書が添付されていることで差し支えないこと。 |  | 若しくは登録認証機関自らが認めた機関とは、 IAF に加盟する認定機関（TUEF等）の認定を受けている製造所でも適合を証する機関として認められるとの解釈で良いのか。
47 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．３ 適合性認証基準に適合することを証明する資料 ４．３．1 適合性認証基準に引用するＪＩＳへの適合を証する試験等 | (1) IAF に加盟する認定機関によるISO17025 適合の認定を受けた機関、JNLA 登録を受けた機 関から当該規格への適合を確認されている場合、若しくは登録認証機関自らが認めた機関 が当該規格への適合を確認した場合、その機関が発行する試験成績書が添付されているこ とで差し支えないこと。 | 認定機関の試験結果（適合）を尊重し、規定に適合していればその記載内容に対して言及しないようにしていただきたい。 | その機関が発行する試験成績書の内容が、例えば、沿面距離規定値 ４ｍｍ以上に対して試験結果を、４ｍｍ以上との記載し、実測値（距離が４．５ｍｍ等）を記載しなくとも、可とする。
48 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．３ 適合性認証基準に適合することを証明する資料 ４．３．1 適合性認証基準に引用するＪＩＳへの適合を証する試験等 | （２）試験成績書によって証明できない場合，・・・・・・ | IAFに加盟する認定機関によるISO17025適合の認定を受けた機関、JNLA登録を受けた機関による試験成績書を添付できない場合としていただきたい。 | 自社で実施した試験では試験成績書はあるが，IAFに加盟する認定機関によるISO17025適合の認定を受けた機関等で試験が行われない場合もあると考える．
49 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．設計検証及び妥当性確認文書の要約 ４．２．１ 安定性及び耐久性（１） | (1)実施した安定性叉は耐久性（放射線滅菌済み医療機器にあっては、滅菌による材質劣化に関する事項を含む）に関する試験結果の概略及び貯蔵方法、使用期限の設定の要否を含めた考察を記載すること。 | 「(1)実施した安定性叉は耐久性に関する試験結果の概略を記載すること。ただし、基本的な構造・動作原理は変らず、仕様の一部のみが異なる医療機器の場合、試験を省略し、類似品と比較した考察を記載してもよい。また貯蔵方法、使用期限の設定の要否を含めた考察を記載すること。」 という内容変更をお願いしたい。 | 基本的な構造・動作原理は変らず、仕様の一部のみが異なる医療機器の場合、安定性叉は耐久性に関する試験は省略していることが通常と思います。
50 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４ ．設計検証及び妥当性確認文書の要約 ４ ．２ ．１ |  | ４ ．２ ．１ 安定性及び耐久性について、「貯蔵方法及び有効期間がない医用電気機器の場合は、記載を省略して差し支えない。」を追加していただきたい。 | 貯蔵方法及び有効期間がないためです。
51 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．３ 適合性認証基準に適合することを証明する資料 | 適合性認証基準に適合することを証明する資料 | 自己宣言書の添付がどうしても必要なら提出する試験データを簡略化していただきたい。すべての試験データの提出ではなく、重要で本質的な試験だけ、例えば基本要件６項の性能や医療用エックス線装置基準などの試験データに限定していただきたい。 | 適合性認証基準への適合は基本要件チェックリストで証明される。この基準の使用目的、効能又は効果は６項の性能、基準の安全性を要求するJIS等の規格は２項に記載されている。
52 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４．３ 適合性認証基準に適合することを証明する資料 ４．３．１ 適合性認証基準に引用するＪＩＳへの適合を証する試験等 | (1)・・・その機関が発行する試験成績書が添付されていること・・・ | 「・・その機関が発行する試験成績書の原本又は写しが添付されていること」としていただきたい。 | 製造業や製造販売業者としては、原本を保管する必要があり、その写しでも良いとこととして欲しい。 | なお、写しを使用する場合は、必要に応じて原本の提示を条件としても良い。
53 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ４ ．設計検証及び妥当性確認文書の要約 ４ ．３．１適合性認証基準に引用するＪＩＳへの適合を証する試験等 | （１）IAFに加盟する認定機関によるISO17025適合の認定を受けた機関、ＪＮＬＡ登録を受けた機関から当該規格への適合を確認されている場合、若しくは登録認証機関自ら認めた機関が当該規格への適合を確認した場合､その機関が発行する試験成績書若しくはその写しが添付されていることで差し支えないこと。 | 「ＩＬＡＣ又はＡＰＬＡＣに加盟する認定機関によるISO17025適合の認定を受けた機関、ＪＮＬＡ登録を受けた機関から当該規格への適合を確認されている場合、若しくは登録認証機関自ら認めた機関が当該規格への適合を確認した場合､その機関が発行する試験成績書（写しでも可）が添付されていることで差し支えないこと。」に変えて頂きたい。 | １）・世界的に権威のある認定機関の協力組織は、ＩＬＡＣとＡＰＬＡＣの二つがある。この二つの組織に加盟する認定機関から認定された試験所（対象は電気安全、ＥＭＣ、化学などあらゆる分野の試験所）はほぼ同等のステータスを世界的に有している。 ・ＩＬＡＣはＩＡＦのメンバーではあるが、ＡＰＬＡＣはＩＡＦのメンバーではない。即ち、ＩＡＦのみを記載するとＡＰＬＡＣから認定された試験所を含めないことになり公平さを欠くこととなります。 ２）機関からの原本が一部しかない場合があるため。
54 | 10 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ５．ラベリング ５．１添付文書(案) | （２）引用されたJISに設定されている記載事項がされていることを記載する。 | ＪＩＳの記載要求は多い場合があり、添付文書に全て記載することは不可能な場合があるため、この項は削除していただきたい。 | ＪＩＳでは取扱説明書など紙面の制限がないものでの記載を要求しており、紙面やフォントなど書式が指定された添付文書にすべて記載することは困難です。
55 | 11 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ６．リスク分析 | （1） 当該医療機器のリスク分析を、 JIS T 14971「医療機器－リスクマネジメントの医療機 器への適用」を参照にし、リスクマネジメントの社内体制及びその実施状況の概要を示す資料を添付すること。また、以下に示す事項については、リスク分析に当たり、当該想定 されるリスクが臨床上の有用性と比較して受容可能であることを説明すること。 |  | 本項を自己認証として記載すると理解して良いか。基本要件１．２項等、ＪＩＳ Ｔ14971：リスクマネジメントが他項において適合が求められているが、本項のリスクマネジメントに関しての記載との関連についてどのように考えればよいか。
56 | 11 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ７．製造に関する情報 ７．１製造工程と製造施設に関する情報 | （１）…工程毎に検査項目を記載する。 | 最終製品に対する安全性･有効性に関する検査項目だけに限定していただきたい。 | 大型機器などにおいて、製造工程のすべての検査項目を記載することは困難である。
57 | 11 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ７．製造に関する情報 ７．１製造工程と製造施設に関する情報 | ７．１ 製造工程と製造施設に関する情報の全体について | 製造所に統一していただきたい。
58 | 12 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ７．製造に関する情報 ７．３ 品質管理に関する情報 | 品質管理に関する情報として、7.1項の製造工程にて示した検査項目について、検査目的、手順概要を説明し、 |  | ７.１項で記載した製造工程のうち、品目仕様に影響がある主な工程のみを対象に検査目的、手順概要を記載すれば良いと考えるが、いかがでしょうか。
59 | 12 | 第３ 添付資料作成の留意事項 | ７．製造に関する情報 ７．３ 品質管理に関する情報 | 品目仕様との関連について説明すること。 |  | 「品目仕様との関連について説明すること」の内容が不明確である。意味を確認したい。
60 | 14 | 別紙1 | 2.個別製品群ごとの事例 | １．一般的事例 （１） （ア） （事例） ・・医療用具・・・ | 医療用具から医療機器への変更 | 字句修正
61 | 14 | 別紙1 | 2.個別製品群ごとの事例 | 個別製品群ごとの事例 | 個別製品群について提示をお願いしたい。 |  | 通知に記載できなければ別途Ｑ＆Ａもしくはガイド等によってお示しいただきたい。
62 | 17 | 別紙２ | 品目仕様欄 | 「・引用した基準の改正に伴う語句の変更（医療機器に変更がない場合に限る。）」 |  | ＪＩＳ、ＩＥＣ等の基準の改正に伴う語句の修正の変更と理解してよいか。
63 | 17 | 別紙２ | 製造方法欄 ６つ目 | 「・製造販売業者の名称変更（承継による場合を除き、法人登記上の名称変更に限る。）」 | 「・製造販売業者、製造業者等の名称変更（承継による場合を除き、法人登記上の名称変更に限る。）」に変更していただきたい。 | 製造業者等の名称変更も発生してくるためです。
64 | 17 | 別紙２ | 製造販売する品目の製造業者欄 | 「製造販売する品目の製造業者欄」 |  | 「製造販売する品目の製造所欄」の間違いではないでしょうか。 | 製造業者→製造所
65 | 20 | 別紙４ | 資料概要の構成 |  | STEDの目次と合わせていただきたい | １．品目の総括のみ、それに準じる項目の記載がない
66 | 22 | 別紙第５ | 製造情報に関する資料の記載例 |  | 「（３）最終工程における安全性、有効性に関する検査項目とする」を追加して頂きたい | 全ての工程毎に検査項目を管理することは困難であります。
67 | その他 | その他 |  | GMP省令との整合性 | 正確に理解するためには、使用する語句の統一が必要と考えるため確認したい。 | 本パブコメの「品目」とGMP省令の「製品」、本パブコメの「構成(部)品の単品」とGMP省令の「中間製品」は同じであるのか不明である。