## 不変性試験
入力方法：グレード1のモニタはD10セルに○印を入力、グレード2はブランクにする |  |  |  |  | 入力可能セル
医療機関 |  | 輝度計型名 |  | 承認 | 担当
設置場所 |  | Sr.No.
機種名 |  | 色度計型名
Sr.No. |  | Sr.No.
試験日 |  | 照度計型名
Sr.No.
判定方法 | 分類 | グレード1 | グレード2 | 確認項目 | 判定
|  | ○ |  | 計算式｜単位
目視 | 全体評価 | 16（11）段階のパッチの輝度差が明瞭に判別できること。 |  |  | OK
5%95%パッチが見えること。
基準臨床画像の判定箇所が問題なく見えること。
| グレースケール | 滑らかな単調連続表示であること。 |  |  | OK
| 幾何学的歪み ：CRTのみ | 画面全体が確認できて直線性が保たれていること。 X/Yのアスペクト比が適切なこと。 |  |  | -
| 解像度 ：CRTのみ | 0≦Cx≦4 ナイキストラインが見えること。 |  | Cxスコア｜－ | -
| アーチファクト | アーチファクトが確認できないこと。 |  | フリッカー | OK
クロストーク
ビデオアーチファクト
カラーアーチファクト ：CRTのみ
| 輝度均一性 | 著しい非一様性がないこと |  |  | OK
測定 | コントラスト応答 | ≦±15 | ≦±30 | 18ポイントのκδ｜% | -3.1949
| 最大輝度 | ≧170 | ≧100 | Lmax｜cd/m2 | 386.6777
|  | 輝度偏差≦±10 |  |  | -5.6884
|  | マルチ医用モニタ偏差≦10 |  | {(Lmax1－Lmax2) ÷Lmax2}×100｜% | 6.0315
| 輝度比 | ≧250 | ≧100 | Lmax÷Lmin｜－ | 784.3551
| 照度（参考値） |  |  | 画面鉛直照度｜lux
総合判定 | 目視判定が合格で、測定値が表示されていること。 |  |  |  | OK

## コントラスト応答
入力方法：LN01～LN18パターンの測定輝度を入力する | [7 empty] | 入力可能セル
LNパターン | 測定輝度 | J (L) | ⊿L | L(mean) | ⊿L/L | ⊿L/L for a JND | 偏差 |  | DICOM_JND | DICOM輝度 | ⊿L | L(ave) | ⊿L/L | ⊿L/L for a JND | 平均JND | DICOM | +15% | -15% | +30% | -30%
LN8-01 | 0.49299 | 46.1177 | 0.79061 | 0.88829 | 0.89003 | 0.024338 | -0.816 |  | 46.1177 | 0.49299 | 0.80241 | 0.89419 | 0.89735 | 0.024539 | 64.4023 | 0.024539 | 0.028219 | 0.020858 | 0.0319 | 0.017177
LN8-02 | 1.2836 | 82.26 | 1.3148 | 1.941 | 0.6774 | 0.018524 | -0.14003 |  | 82.6868 | 1.2954 | 1.3297 | 1.9603 | 0.67835 | 0.01855 | 100.9714 | 0.01855 | 0.021332 | 0.015767 | 0.024115 | 0.012985
LN8-03 | 2.5984 | 118.6291 | 1.964 | 3.5804 | 0.54854 | 0.015 | -0.7556 |  | 119.2559 | 2.6251 | 2.0051 | 3.6277 | 0.55272 | 0.015114 | 137.5405 | 0.015114 | 0.017381 | 0.012847 | 0.019649 | 0.01058
LN8-04 | 4.5625 | 154.7784 | 2.9297 | 6.0273 | 0.48607 | 0.013292 | 2.8915 |  | 155.825 | 4.6302 | 2.8638 | 6.0621 | 0.47241 | 0.012918 | 174.1096 | 0.012918 | 0.014856 | 0.010981 | 0.016794 | 0.0090428
LN8-05 | 7.4922 | 192.3909 | 3.9242 | 9.4543 | 0.41507 | 0.01135 | -0.56063 |  | 192.3941 | 7.494 | 3.9532 | 9.4706 | 0.41741 | 0.011414 | 210.6787 | 0.011414 | 0.013127 | 0.0097022 | 0.014839 | 0.0079901
LN8-06 | 11.4164 | 228.7459 | 5.1817 | 14.0072 | 0.36993 | 0.010116 | -2.1032 |  | 228.9632 | 11.4472 | 5.3333 | 14.1138 | 0.37788 | 0.010333 | 247.2477 | 0.010333 | 0.011883 | 0.0087832 | 0.013433 | 0.0072333
LN8-07 | 16.5981 | 264.4647 | 7.0932 | 20.1447 | 0.35211 | 0.0096287 | 1.0589 |  | 265.5323 | 16.7805 | 7.0802 | 20.3206 | 0.34842 | 0.0095279 | 283.8168 | 0.0095279 | 0.010957 | 0.0080987 | 0.012386 | 0.0066695
LN8-08 | 23.6913 | 301.3428 | 8.8738 | 28.1282 | 0.31548 | 0.0086269 | -3.1949 |  | 302.1014 | 23.8607 | 9.2897 | 28.5055 | 0.32589 | 0.0089116 | 320.3859 | 0.0089116 | 0.010248 | 0.0075749 | 0.011585 | 0.0062381
LN8-09 | 32.5651 | 336.6236 | 11.7513 | 38.4408 | 0.3057 | 0.0083595 | -0.84006 |  | 338.6705 | 33.1503 | 12.0823 | 39.1915 | 0.30829 | 0.0084303 | 356.955 | 0.0084303 | 0.0096948 | 0.0071658 | 0.010959 | 0.0059012
LN8-10 | 44.3164 | 372.7519 | 15.2365 | 51.9347 | 0.29338 | 0.0080226 | -0.31946 |  | 375.2396 | 45.2326 | 15.61 | 53.0376 | 0.29432 | 0.0080483 | 393.5241 | 0.0080483 | 0.0092555 | 0.006841 | 0.010463 | 0.0056338
LN8-11 | 59.5529 | 409.0856 | 19.824 | 69.4649 | 0.28538 | 0.0078039 | 0.80815 |  | 411.8087 | 60.8426 | 20.0642 | 70.8747 | 0.28309 | 0.0077413 | 430.0932 | 0.0077413 | 0.0089025 | 0.0065801 | 0.010064 | 0.0054189
LN8-12 | 79.3769 | 445.8624 | 25.3583 | 92.0561 | 0.27547 | 0.0075327 | 0.53928 |  | 448.3778 | 80.9067 | 25.6864 | 93.7499 | 0.27399 | 0.0074923 | 466.6623 | 0.0074923 | 0.0086162 | 0.0063685 | 0.00974 | 0.0052446
LN8-13 | 104.7352 | 482.5672 | 33.0188 | 121.2447 | 0.27233 | 0.0074471 | 2.1689 |  | 484.9468 | 106.5931 | 32.7815 | 122.9838 | 0.26655 | 0.007289 | 503.2314 | 0.007289 | 0.0083823 | 0.0061956 | 0.0094757 | 0.0051023
LN8-14 | 137.7541 | 519.9016 | 42.0761 | 158.7921 | 0.26498 | 0.0072459 | 1.7386 |  | 521.5159 | 139.3746 | 41.7347 | 160.2419 | 0.26045 | 0.0071221 | 539.8005 | 0.0071221 | 0.0081904 | 0.0060538 | 0.0092587 | 0.0049855
LN8-15 | 179.8302 | 557.0995 | 53.4974 | 206.5788 | 0.25897 | 0.0070816 | 1.3869 |  | 558.085 | 181.1092 | 53.033 | 207.6257 | 0.25543 | 0.0069847 | 576.3696 | 0.0069847 | 0.0080325 | 0.005937 | 0.0090802 | 0.0048893
LN8-16 | 233.3275 | 594.1775 | 67.2625 | 266.9588 | 0.25196 | 0.0068899 | 0.26536 |  | 594.6541 | 234.1423 | 67.293 | 267.7888 | 0.25129 | 0.0068717 | 612.9387 | 0.0068717 | 0.0079024 | 0.0058409 | 0.0089332 | 0.0048102
LN8-17 | 300.59 | 630.8402 | 86.0877 | 343.6338 | 0.25052 | 0.0068506 | 1.1158 |  | 631.2232 | 301.4353 | 85.2424 | 344.0565 | 0.24776 | 0.006775 | 649.5078 | 0.006775 | 0.0077913 | 0.0057588 | 0.0088076 | 0.0047425
LN8-18 | 386.6777 | 667.7923 | [6 empty] | 667.7923 | 386.6777
[6 empty] | 最大偏差 | -3.1949

## 最大輝度
入力方法：最大輝度の基準値とマルチモニタのLN8-18輝度をモニタ 2～モニタ 4に入力する | [7 empty] | 入力可能セル
マルチモニタ入力
最大輝度 | 386.6777
マルチモニタ偏差 | 6.0315 |  | 本モニタ |  | モニタ 2 |  | モニタ 3 | モニタ 4
Lmax | 410
Lmin | 386.6777 |  |  | 386.6777 |  | 410
輝度比 | 784.3551
最大輝度基準値 | 410